高壓滅菌鍋之安全守則及自動檢查

一、維護或操作注意事項：

1.操作人員受過使用訓練合格者擔任，並需定期接受在職教育訓練。

2.購置此等設備時應取得檢查合格證，且使用期間應由代檢機構作定期檢查。

3.為防止災害發生，應每日檢點注意安全閥、壓力錶、及其他附屬配件是否正常，凡發現有異狀時，操作人員應即向主管人員報告。

二、自動檢查事項：

1.避免急遽負荷變動之現象。

2.保持汽壓在最高使用壓力之下。

3.保持安全閥之功能正常。

4.進行自動控制裝置.檢點，保持功能正常。

5.監視溫度、壓力等運轉狀態，並確認安全閥、壓力表及其他安全裝置無異狀。

6.容器本體部分：

(1)檢視本體有無損傷。

(2)檢視焊接縫有無腐蝕及裂縫。

(3)檢視保溫有無破損。

(4)檢視防鏽油漆有無脫落。

7.蓋板螺栓部分：

(1)檢視各部螺栓有無鬆動或減少。

(2)檢視各部螺栓有無損耗、腐蝕。

(3)檢視蓋板、凸緣有無腐蝕或變形。

8.管及閥等：

(1)檢視閥、旋塞有無損耗或洩漏。

(2)檢視各接頭有無洩漏 。

(3)檢視管線有無腐蝕。

9.附屬及安全裝置：

(1)檢視安全閥之性能有否正常。

(2)檢視壓力錶之性能有否正常 。

(3)檢視溫度計是否正常。

三、本「高壓滅菌鍋之安全守則及自動檢查」，請各實驗室依需要增修後，併「高壓滅菌鍋定期自動檢查表」明示於設備明顯處，以備查驗。

年國立政治大學高壓滅菌鍋定期自動檢查表

| 系所單位： 實驗室負責人： 檢查人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分類 | 檢查重點 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 安全裝置 | 洩壓閥能立即動作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀表 | 壓力計讀數正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溫度計讀數正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容器 | 鍋蓋無變形、裂縫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鎖扣應確認上鎖時鍋蓋無法開啟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 門墊圈無洩漏現象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電源 | 電源使用原設計之配電(單獨使用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分類 | 檢查重點 | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 安全裝置 | 洩壓閥能立即動作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀表 | 壓力計讀數正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溫度計讀數正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容器 | 鍋蓋無變形、裂縫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鎖扣應確認上鎖時鍋蓋無法開啟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 門墊圈無洩漏現象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電源 | 電源使用原設計之配電(單獨使用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                                單位主管核章：